耐火材料 抗热震性试验方法

编制说明

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

2013年4月

耐火材料抗热震性试验方法标准编制说明

一 任务来源

根据国标委综合[2011]66号文“关于下达2011年第二批国家标准制修订计划的通知”，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司承担GB/T xxxx-201x《耐火材料 抗热震性试验方法》标准的制订工作，计划编号20110797-T-469。

二 主要工作内容

本次制订工作的主要内容是在原有行业标准的基础上，对现有行业标准方法进行筛选，并吸收国外相关方法标准内容。

目前国内外抗热震性试验方法如下表。

表1 各国抗热震性试验方法一览表

| 国家 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 中国 | YB/T 376.1-1995 | 耐火制品抗热震性试验方法─水急冷法 |
|  | YB/T 376.2-1995 | 耐火制品抗热震性试验方法─空气急冷法 |
|  | YB/T 376.3-2004 | 耐火制品抗热震性试验方法─水急冷-裂纹判定法 |
|  | YB/T 2206.1-1998 | 耐火浇注料抗热震性试验方法─压缩空气流急冷法 |
|  | YB/T 2206.2-1998 | 耐火浇注料抗热震性试验方法─水急冷法 |
|  | JB/T 3648.1-1994 | 电阻炉用耐火制品试验方法 定形隔热用耐火制品的热震稳定性 |
|  | YB/T 4018-1991 | 耐火制品抗热震性试验方法 |
| 美国 | ASTM C 1100-88(1998) | 耐火材料抗热震性试验方法 |
| 日本 | JIS R 2657:1995 | 耐火砖、隔热砖抗热震性试验方法 |
| 欧洲 | ENV 993-11:2003 | 致密定型耐火材料制品试验方法 第11部分抗热震性试验方法 |
| 德国 | DIN 51068-T1:1976 | 陶瓷材料试验方法；耐火砖抗热震性的测定（水冷法） |
|  | DIN DD ENV 993-11:2003 | 致密定型耐火材料制品试验方法 第11部分抗热震性试验方法 |
| 英国 | BS 1902-5.11-1986 | 耐火材料的试验方法 通过棱柱试验测定耐热剥离性 |
|  | BS DD ENV 993-11:2003 | 致密定型耐火材料制品试验方法 第11部分抗热震性试验方法 |

这些标准按冷却介质可以分为3类：一类是水冷法，即冷却介质为流动的水：YB/T 376.1-1995、YB/T 376.3-2004、YB/T 2206.2-1998、DIN 51068-T1:1976、JIS R 2657:1995均属此类；一类是压缩空气急冷，即冷却介质为压缩空气：YB/T 376.2-1995、YB/T 2206.1-1998、ASTM C 1100-88(1998)、EN 993-11:2003均属此类；一类是空气自然冷却，即冷却介质为空气：JB/T 3648.1-1994、YB/T 4018-1991、JIS R 2657:1995、BS 1902-5.11-1986均属此类。第一类适用于致密且不与水反应的材料，应用较多，第二类及第三类适用于轻质隔热制品以及如碱性耐火制品、硅质耐火制品、熔铸耐火制品、以及与水作用或热震次数少而难以判定抗热震性优劣的耐火制品。

针对国内外抗热震性试验方法标准的状况，结合国内抗热震性检验实际情况，本次标准制定内容分三部分：方法1，水急冷法，冷却介质为水，试样为标准砖；方法2，水急冷法，冷却介质为水，试样为圆柱体；3，空气急冷法，冷却介质为压缩空气；方法4， 空气自然冷法，冷却介质为室温下自然流动的空气。

1 水急冷法-标准砖试样

该方法适用于致密硅酸铝质耐火材料，包括定型和不定形耐火材料。不适用于碱性耐火制品、硅质耐火制品、熔铸耐火制品、显气孔率大于45%的耐火制品、以及与水作用或热震次数少而难以判定抗热震性优劣的耐火制品。

原YB/T 376.1-1995只规定试样采用长200230mm，宽100150mm，厚50100mm的直形砖。不同尺寸的试样截面积差别较大，最小受热冷却面积为5000mm2，最大受热冷却面积为15000 mm2，差3倍，受热冷却面积直接影响着试验结果，为了试验结果的重复性及稳定性，本次修订采用标准砖作为标准试样即23011465（75）mm。

其它技术性内容基本与YB/T 376.1相同。

2 水急冷法-圆柱体试样

该方法适用于致密硅酸铝质耐火材料，不适用于碱性耐火制品、硅质耐火制品、熔铸耐火制品、显气孔率大于45%的耐火制品、以及与水作用或热震次数少而难以判定抗热震性优劣的耐火制品。该方法仅适合定型制品，不适合不定形耐火材料。

很多情况下，由于试样数量或砖型的限制，不能取得标准砖试样，所以本方法参考DIN 51068规定了可从样品上钻取50mm×50mm或36mm×50mm的试样来进行水冷法试验。

由于圆柱体试样整体受热而标准砖试样是端头局部受热，受热状态不一样，导致二者结果有差异，为了满足实际需要，增加了圆柱体试样的内容。判断试样是否该结束，以试样是否出现可见裂纹为依据，当试样上出现可见裂纹可终止试样。

在标准制定过程中，同一种材料分别采用标准砖和50mm×50mm做试样，进行试验，试验结果如下：

|  | YB/T 376.1-1995 | 参照YB/T 376.1-1995 |  | DIN 51068 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砖 | 50mm×50mm |  | 50mm×50mm |  |
|  | 面积损失50% | 破成2块以上 | 出现裂纹 | 破成2块以上 | 出现裂纹 |
| 高铝砖 | 23 | 46 | 19 | 89 | 25 |
|  | >25 | 85 | 20 | >91 | 25 |
|  | 13 | 77 | 19 | 90 | 23 |
| 锆铬刚玉料5454 | >35 | >35 |  | >35 |  |
|  | >35 | >35 |  | >35 |  |
|  | >35 | >35 |  | >35 |  |
| 硅线石砖 | >25 | >25 |  | >25 |  |
| 硅莫砖 | >25 | >25 |  | >25 |  |
|  | >25 | >25 |  | >25 |  |
| 硅莫砖 | >25 | >25 |  | >25 |  |
|  | >25 | >25 |  | >25 |  |

3 空气急冷法

该方法适用于水冷法不适用的耐火材料（显气孔率大于45%的耐火制品除外），如碱性耐火制品、硅质耐火制品、熔铸耐火制品、以及与水作用或热震次数少而难以判定抗热震性优劣的耐火制品。本标准本部分（方法3）的技术性内容基本等同于YB/T 376.2，没有进行实质性的修改，只是在语言文字及编排上进行了修订。

4 空气自然冷法

该方法适用于测定显气孔率大于45%的耐火材料的抗热震性。本标准本部分（方法4）的技术性内容基本等同JB/T 3648.1，没有进行实质性的修改，只是在语言文字及编排上进行了修订。

三 重大分歧意见的处理经过和依据

本次标准的制定没有重大分歧意见。

四 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准作为推荐性国家标准。

五 采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准部分内容（方法2水急冷法-圆柱体试样）修改采用了DIN 51068《陶瓷材料试验方法；耐火砖抗热震性的测定（水冷法）》，技术上无明显差异，达到国外同类标准水平。

耐火材料抗热震性标准编写组

2013.4