国家标准《耐火材料 高温耐磨性试验方法》（方法1）征求意见处理一览表

| 序号 | 标准条 款号 | 意见和建议 | 修改原因 | 提出意见单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 删除“本试验装置的最高试验温度可以达到1400℃。” | 方法标准不涉及设施和装置 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司 | 采纳 |
|  | 2. | 去掉所有国标，以便将来ISO与GB等同采用 |  | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳 行文按惯例。 |
| 3 | 2 | GB/T 2997致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法（GB/T 2997-2000，ISO 5017:1998，MOD）改为：GB/T 2997致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法（ISO 5017:1998，MOD） ISO 565，试验筛 改为： ISO 565 试验筛 | 相应国家标准已经列出，后面的括号里面可以省略 逗号去掉 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4 | “450KPa”应修改为“450kPa” | 单位不规范 | 江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 5 | 5.1.1.1 | 其外部用长9.4mm，内径4.7mm，壁厚1.5mm的塑料管保护，以防止空气喷嘴磨损。修改为：外部塑料管尺寸为长9.4mm、内径4.7mm，壁厚1.5mm，用以保护塑料管，防止空气喷嘴磨损。 | 不符合国人语言习惯 | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳 |
| 6 | 5.1 | 图1中示意 热电偶 的位置（距离试样上方和试样中心尺寸） | 既然高温耐磨实验，测试温度是不可或缺的，标识热电偶更能清楚的说明是高温下的实验，且能看出在测试温度的大致位置 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 不采纳 示意图主要表明主要部件的相互位置和关系。热电偶显示炉内温度，可不表明。 |
| 7 | 5.1.1.2 | 保证喷砂管一端距压缩空气喷咀出口端2 mm，磨损介质通过此端进入喷砂管。修改为： 保证喷砂管下端距压缩空气喷咀出口端2 mm，磨损介质通过此端进入喷砂管 | 表述不清 | 国家耐火材料质检中心 | 采纳 修改该条款，“一端”改为“上端”。 |
| 8 | 5.1.1.2 | 应改为：喷砂管由长115 mm、内径5 mm的耐高温陶瓷材料制成。 | 将236修改为115，关键参数，应与常温耐磨标准一致；其他陶瓷材料也可以 | 河南春胜耐材有限公司 | 不采纳 由该方法特点所决定，其喷砂管长度与常温方法不一致。 |
| 9 | 5.1.2 | 最高温度1400℃。应改为：1450℃。 | 保证试验的最高温度可以稳定达到1400℃. | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳” |
| 10 | 5.1.2 | 修改为“最高温度不低于1400℃” | 适用范围可以更宽泛一些 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司 | 采纳 |
| 11 | 5.1.3 | 在规定压力下将干净、干燥的空气提供给喷吹装置，什么空压机有这样净化和干燥空气的功能？ |  | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳 |
| 12 | 5.1.4 | 增加1000℃以上适宜的磨损介质的规定 | 缺失相关规定 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳。删去条款中括弧内内容。碳化硅砂也适应于1000℃以上温度。 |
| 13 | 5.1.5 | 900s±10s 中的±10s是否可以将误差范围放大一点？ | 时间范围±10s是否有点苛刻，比常温耐磨（450s±15s）还苛刻 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳 |
| 14 | 5.1.5 | 将“900s±10s”修改为450s±15s |  | 河南春胜耐材有限公司 | 不采纳 由该方法特点所决定。 |
| 15 | 5.2 | 更改为“试样的体积测量参照GB/T2997标准的规定执行” | 简化标准文本 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 16 | 5.2.2 | 修改为：最大称量为2000g。 | 表述更准确。 | 山东鲁阳股份有限公司 | 已修改 |
| 17 | 6.2 | 最具耐磨性的材料，建议改为：耐磨性极为优良的材料 | 不符合国人语言习惯、概念不清 | 国家耐火材料质检中心、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 | 采纳。 修改表述。 |
| 18 | 6.2 | “其它材料应从耐火砖或成型制品上切割” | 更易理解“其它材料”的范围 | 西小坪耐火材料有限公司 | 采纳。修改表述。 |
| 19 | 6.3 | 可按上述试样尺寸直接用试验材料制备试样，建议修改为：可按6.2的规定直接用试验材料制备试样 | 表述不清 | 国家耐火材料质检中心 | 采纳 |
| 20 | 6.3 | 建议修改为：按GB/T 17617取样，按YB/T 5202.1规定制样，试验尺寸符合6.2要求。相应的在规范性引用文件中应添加此两项标准。 | 与标准同一，更加规范 | 江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 | 部分采纳 |
| 21 | 7.1 | 7.1 试验前在105℃～110℃温度下，将试样干燥至恒重。这是实验的第一步，不是试验前。 | 表述错误 | 国家耐火材料质检中心 | 采纳 |
| 22 | 7.2 | 7.2 “清理试样”，如何清理？ | 表述不清 | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳 |
| 23 | 7.3 | 将试样的试验面（磨损面114 mm×114 mm或100 mm×100 mm）以与保护管成垂直方向，置于距保护管端部120 mm处。建议修改为：将试样放置在试验炉中距保护管端部120 mm的位置，试验面与保护管成垂直方向。 | 不符合国人语言习惯 | 国家耐火材料质检中心、西小坪耐火材料有限公司 | 采纳 |
| 24 | 7.3 | “将试样的试验面（磨损面114 mm×114 mm或100 mm×100 mm）以与保护管成垂直方向，置于距保护管端部203 mm处” | 最好这个距离与常温耐磨方法一致，能有较好的可比性 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司 | 不采纳。两个方法结构不同，故无法一致。 |
| 25 | 7.3 | “盲样”应该为“空白样” | 前后说法一致 | 江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 26 | 7.3 | “保护管”改为“喷砂管”，“120mm”改为“203mm” | 应与常温标准一致。 | 河南春胜耐材有限公司 | 不采纳 由该方法特点所决定 |
| 27 | 7.4 | 在预定温度保温30 min。建议修改为：在预定试验温度保温30 min。 |  | 国家耐火材料质检中心 | 采纳 |
| 28 | 7.5 | 用真空表检查文氏管内真空度，使真空度大于50 kPa。 | 不知道怎么理解 | 国家耐火材料质检中心 | 不采纳 堵塞进砂管，即可通过真空表检测。 |
| 29 | 7.8 | 试样自然冷却后，是炉子自然冷却后？ |  | 国家耐火材料质检中心 | 修改该条款为“试样冷却后” |
| 30 | - 8 | 单试样试验结果代表面偏少，建议至少选取3个试样，报告单值和平均值，应给出修约方式、有效位数等等 | 单试样试验结果风险太大。 高温试验一块试样太浪费，也不够科学 | - 河南春胜耐材有限公司 | 不采纳 沿用常温耐磨方法的表述。 |
| 31 | 8 | V1、V2单位为克（cm3）应改为“cm3” | 单位错误 | 西小坪耐火材料有限公司、 山东耐火材料集团有限公司 | 采纳 |
| 32 | 9 | - 设备校正误差 1.明确阐述 2.说明设备误差校正方法 | 阐述不够详细明确 | 山东耐火材料集团有限公司 | 不采纳。按普通表述方式。 |
| 33 | 9 | 既然是高温耐磨试验，用常温耐磨试验来校准设备是否存在偏差？ |  | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳。修改文本。 |
| 34 | 10 | 增加“试验温度、磨损介质”内容 | 体现高温耐磨性、磨损介质不唯一性；如超过1000℃时选用的 | 中钢集团洛阳耐火材料有限公司 | 部分采纳。增加试验温度。 |
| 35 | 10 | 试样体积密度（g/cm3）可以删除 | 整个标准中没有用到试样的体积密度，除非提及体积密度的作用 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳。删除体积密度。 |
| 36 | 附录A | 图A.1：热电偶在试样上方的距离是多少应该标出 | 在试样上方的距离不同，其与样品温度的接近程度不同 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 采纳。 修改文本。 |
| 37 |  | 高温耐磨标准应以满足试验条件作为高温耐磨设备的技术标准，标准应能允许多种类型的设备设计。 |  | 武汉科技大学 | 采纳 |

（可另外附页）

回复意见的单位有：中钢集团洛阳耐火材料有限公司、国家耐火材料质检中心、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、山东耐火材料集团有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司、西小坪耐火材料有限公司、武汉科技大学、河南春胜耐材有限公司